ASIGURAREA PROTECTIEI

IN LUCRARILE CU SURSE RADIOACTIVE

- Asigurarea protectiei pe durata de timp in care nu se lucreaza cu substante radioactive.

In timpul in care nu se lucreaza cu surse radioactive, daca nu se iau masuri de protectie corespunzatoare, potentialul riscului de iradiere ramane acelasi ca si in cazul lucrului cu aceste surse. Se disting mai multe faze de ordin tehnic si organizatoric, in care, prin respectarea instructiunilor si regulilor de lucru se poate asigura o buna protectie impotriva radiatiilor.

- Depozitarea si pastrarea surselor radioactive

Pentru reducerea posibilitatilor de accidente sau iradieri inutile, pastrarea substantelor radioactive se asigura intr-o incinta special amenajata – depozitul de izotopi radioactivi al unitatii. Pot ramane in spatiile de lucru numai sursele cu activitati reduse – de ordinul unui microcurie – sau acelea necesare in lucrari de continuitate sau solicitare cu o frecventa ridicata in lucru, cu conditia de a asigura inofensivitatea lor.

Intrucat doza de radiatii in depozit, prin insumare, poate fi ridicata, sursele trebuie depozitate in recipienti speciali, care sa asigure o reducere la minimum a iradierii. In depozitul pentru surse radioactive trebuie sa nu stationeze decat timpul necesar pentru a depune sau ridica o sursa radioactiva. Pentru reducerea timpului de lucru in depozit, recipientii sunt depusi, etichetati vizibil, in locuri dinainte stabilite, distantate intre ele, care se noteaza in registrul de evidenta a surselor din depozit. Sursele cu activitate mare, gamma-emitatoare si cu o frecventa mai redusa in utilizare se vor depozita in locurile cele mai indepartate de intrare, pentru ca prin distanta sa se scada valoarea dozei de iradiere. Pentru evitarea accidentelor accesul in aceasta incinta se face cu insotitor si deasemenea cu aparatura dozimetrica individuala si portabila.

Sursele de mare activitate, gamma-emitatoare trebuie considerate ca depozite de izotopi radioactivi si accesul in incaperile in incaperile in care sunt pastrate se face in mod similar acestora. Se va controla doza de radiatii, inainte de intrarea la o astfel de sursa chiar daca semnalizarea de la masa de comanda ( surse cu telecomanda ) indica ca sursa se afla in containerul (recipientul ) de pastrare.

O atentie deosebita trebuie sa se acorde la dezambalarea sau traversarea surselor din recipientii de transport in care au sosit de la furnizor sau in care au fost pastrate in depozit. In acest scop, depozitele in care se manipuleaza surse cu activitati mari trebuie sa dispuna de mijloace de ecranare si manipulare la distanta.

b) Ecranarea surselor radioactive

In acest scop, caramizile de plumb profilate sunt cele mai corespunzatoare, permitand o manipulare rapida la executarea ecranelor si asigurand o ecranare buna, fara scapari printre intervalele dintre elementele ecranului. Sunt ecranate sursele din incaperile de lucru, la terminarea zilei de lucru daca sursa nu se poate duce din anumite considerente in depozit si chiar cand se paraseste lucrarea pe un timp mai scurt in timpul zilei de lucru.

Eficienta oricarei ecranari se verifica cu aparatura dozimetrica portabila si ecranarea se completeaza daca masuratoarea indica ca  este ineficace.

c) Marcarea locurilor unde se afla surse radioactive

Marcarea locurilor si zonelor unde se gasesc surse radioactive contribuie, de asemenea, la scaderea riscurilor de iradiere si contaminare. Intrarile incaperilor, in care se folosesc sau se afla surse radioactive, sunt marcate prin semnul caracteristic pentru radiatii si cu inscriptia :

‘ Atentiune, se lucreaza cu surse radioactive ’

Locurile unde se afla surse radioactive ecranate, ca si zonele din jurul unor surse unde exista un potential pericol de iradiere se marcheaza cu inscriptia : ‘Pericol de iradiere’.

Semnul indicator pentru radiatii, in limita posibilitatilor, trebuie sa se aplice, deasemenea pe toate vasele, instrumentele, utilajelor si materialelor utilizate in lucrarile cu substante radioactive. In acest fel se pot evita suprairadierile si extinderea contaminarilor.

d) Evidentierea surselor radioactive

O evidenta clara si tinuta la zi a surselor radioactive, a consumului lor si a reziduurilor radioactive dintr-o unitate nucleara concureaza direct la protectia impotriva radiatiilor, a personalului operator si a celor din jur, evitandu-se astfel circulatia haotica a surselor, pierderea sau folosirea lor de catre persoane neinitiate, care ar conduce la accidente de iradiere sau iradieri inutile.

e) Transportul surselor radioactive

Transportul surselor radioactive trebuie sa se desfasoare corect si in deplina siguranta, atat in cadrul unitatii cat si in afara ei. Pentru evitarea oricarei situatii neplacute, sursele se transporta numai ambalate corespunzator in containere special construite si cu mijloace adecvate. Recipientii de transport trebuie sa prezinte siguranta in timpul transportului pentru ca sursele radioactive sa nu isi schimbe pozitia in recipient, sa nu se deterioreze : spargeri de fiole continand gaze, solutii sau pulberi radioactive, varsarea continutului lor etc. sau sa se piarda. Acestia trebuie sa fie bine etansati si prevazuti cu posibilitati de retinere a substantelor radioactive, pentru a nu exista posibilitatea unei contaminari a suprafetei exterioare si pentru a limita contaminarea radioactiva in cazul unui accident – materiale absorbante ( hartie de filtru, vata, kiselgur etc.).

In cazul transportului in cadrul unitatii se recomanda ca sursele transportate sa fie de activitati strict necesare efectuarii unei lucrari.

Transportul surselor in afara unitatilor nucleare trebuie efectuat cu mijloace speciale, asigurandu-se protectia atat a personalului insotitor cat si a populatiei de pe traseu. Vehiculul de transport va fi marcat cu semnul pentru radiatii.

Recipientii de transport trebuie etichetati vizibil, inscriindu-se urmatoarele date :  - izotopul radioactiv ;

- starea fizica si chimica a continutului ;

- doza de radiatii la suprafata recipientului etc.

Pentru evitarea unor accidente este interzisa transportarea surselor radioactive impreuna cu materiale corozive, inflamabile sau explozibile.

Pe timpul transportului in afara unitatii, doza maxima admisa la peretele containerului este in functie de activitatea transportata, adica pentru sursele intense se admit valori mai mari decat pentru sursele mici. In acest scop, Instructiunile Comitetului de Stat pentru Energie Nucleara privind regimul de lucru cu surse de radiatii nucleare au definit trei categorii de transport conform tabelului de mai jos.

categoria

I

II

III

Debitul maxim al dozei biologice

Pe suprafata ambalajului                         la distanta de 1 m

mrem / h          μ rem / s                     mrem /h             μ rem / s

0,4                 0,1                               --                         --

20                 5,56                               0,4                      0,1

200                55                                 10                       2,8

Conform acestor categorii, containerele ar trebui sa fie construite asfel incat sa asigure o doza de 0,4 , 20 sau 200 mrem / h la suprafata exterioara. Ca doza de calcul trebuie luata valoarea recomandata de Comisia Internationala de Protectie contra Radiatiilor, adica 100 mrem / saptamana.

Aceasta doza ar conduce la dimensiuni prea mari ale containerelor, respectiv la containere prea grele insa deoarece manipularea containerelor nu se face foarte des se poate lua ca valoare calcul pentru proiectarea containerelor o doza de 100 mrem in 8 ore. Aceasta presupune ca doza maxima admisa intr-o saptamana sa fie administrata intr-o singura zi de lucru de 8 ore, urmand ca in restul saptamanii persoana astfel expusa sa nu mai lucreze in camp de radiatii. Aceasta valoare este in concordanta cu recomandarile CIPR, care admit administrarea dozei saptamanale intr-o singura zi.

Ambalajele containerelor nu trebuie sa fie contaminate. In acest sens instructiunile de transport ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomica de la Viena, prevedeau urmatoarele valori :

| contaminantul | Contaminarea radioactiva maxima admisa pe suprafata unui colet |
| --- | --- |
| Emitatori beta sau gamma Emitatori alfa | 1μ Ci / m2 = 10-4 μ Ci / cm2 0,1μ Ci / m2 = 10-5 μ Ci / cm2 |

Nivelele indicate aici sunt considerate ca admisibile daca suprafata contaminata nu depaseste 0,03 m2. . Daca suprafata contaminata este mai mare de 0,03 m2 , contaminarea admisibila va fi cu un ordin de marime mai mica.

Sursele radioactive nu se transporta cu alimente, emulsii sau pelicule fotografice care ar putea fi voalate de radiatii.

- Protecţia pe timpul lucrului cu surse radioactive

Masurile de protectie si tehnicile speciale de lucru sunt in general specifice fiecarei lucrari, insa ele pot fi grupate si analizate dupa cateva elemente comune, care sunt analizate mai jos.

Din punct de vedere al aspectului lor fizic, sursele radioactive se grupeaza in doua categorii : surse inchise si surse deschise.

Prin surse inchise se inteleg acele substante radioactive care in conditii normale de lucru se afla in forma solida, compacta, nefriabila si sunt inchise in capsule protectoare sau in materiale care nu permit raspandirea lor sub nici o forma.

Surse deschise sunt considerate toate substantele radioactive sflate sub o forma susceptibila dispersiei : lichida, gazoasa, pulverulenta, granulara etc. ca si cele carora li se aplica diverse tratamente chimice, termice etc. in urma carora sursa radioactiva se poate fragmenta sau dispersa.

Protectia impotriva radiatiilor, in cazul manipularii substantelor radioactive, prezinta deci doua aspecte principale si anume : iradierea organismului din exterior sau contaminarea interioara cu substante radioactive patrunse pe diferite cai in organism.

- Protecţia in cazul expunerii din exterior

Planificarea si pregătirea amănunţita a oricărei lucrări, care prezintă un risc de iradiere asigura in buna parte o evitare acestui risc. Cu aceasta ocazie se au in vedere : caracteristicile sursei radioactive, debitul dozei si distanta minima la care operatorul poate lucra fara pericolul unei expuneri pe timpul desfasurarii lucrării, frecventa operaţiilor si durata de expunere a personalului operator si cazurile posibile de avarie – iradieri sau contaminări radioactive, ca urmare a defectării sau deteriorării instalaţiilor de lucru sau ecranării lor.

Se trece apoi la elaborarea metodei de lucru optime si se intocmeste inventarul aparaturii si materialelor necesare pentru efectuarea lucrarii si asigurarea protectiei : ecrane de protectie, aparatura de control dozimetric, echipament de protectie, dispozitive de manipulare.

In cazul unor lucrari cu specific nou personalul operator trebuie instructat si avizat asupra tuturor riscurilor de iradiere posibile in timpul efectuarii lucrarii.

Pentru supravegherea expunerii personalului operator si controlul valorilor dozelor de radiatii incasate se folosesc radiodebitmetre, radiodozimetre si stilodozimetre sau fotodozimetre individuale.

Aparatura dozimetrica individuala se plaseaza in zonele unde impactul radiatiilor este mare : piept, maini, cap, gonade etc. insa dupa terminarea lucrarii ea nu trebuie sa ramana fixata de echipament ci se va depune in locuri ferite de actiunea radiatiilor, in afara incaperilor tehnologice.

Experimentarea prealabila a lucrarii in alb  se realizeaza cu scopul de a reduce timpul de manipulare, unul din elementele primordiale in asigurarea protectiei impotriva radiatiilor.  Cu aceasta ocazie se vor utiliza toate mijloacele care urmeaza sa fie folosite cand se executa lucrarea cu proba activa incercanduse astfel eliminarea tuturor neajunsurilor metodei si tehnicii de lucru folosite.

Asigurarea masurilor de protectie si a masuratorilor de control se foloseste pentru delimitarea si marcarea zonelor de lucru in care riscul de iradiere este peste limitele admise. Cu aceasta ocazie sunt evacuate din camerele tehnologice unde urmeaza sa se efectueze lucrari cu surse de activitate mare sau procese si tratamente chimice ori fizico-chimice cu substante radioactive persoanele care nu participa efectiv la aceste lucrari.

- Protecţia in cazul contaminărilor radioactive

Conditiile si masurile luate in acest sens se refera la : spatiul pentru lucru, echipamentul de protectie, organizarea si desfasurare lucrului atat in situatii normale cat si in cazul unui accident precum si starea fizica a personalului operator.

Spatii si instalatii pentru lucru

In cazul lucrului cu surse deschise ( taieri de fiole, dilutii, transvazari, evaporari, calcinari etc. ) nu sunt admise decat incaperi si instalatii care sa nu permita contaminarea aerului si suprafetelor din incaperile de lucru sau din cele invecinate si sa se presteze la o usoara si rapida decontaminare. Folosirea niselor si a boxelor este o masura de securitate impusa de necesitatea de a delimita zona in care se pot produce contaminari radioactive. Pentru a nu extinde contaminarea , circulatia prin aceste zone este interzisa pana la decontaminarea lor.

Instrumentele de lucru folosite in cazul surselor deschise trebuie sa fie confectionate din materiale rezistente la actiunea agentilor de decontaminare si sa aiba suprafetele lipsite de porozitati si rugozitati. Acestea sunt pastrate in truse captusite cu un material care sa retina substantele contaminante (hartie de filtru).

Echipamentul de lucru , halat din panza sau material plastic, boneta, manusi de cauciuc, masca cu filtru special, ochelari de protectie, incaltaminte cu talpa neteda, trebuie purtat de personalul operator chiar si in cazul unor patrunderi de foarte scurt timp in incaperile de lucru pentru a se evita contaminarea corporala. Acesta nu se scoate din incaperile de lucru evitandu-se pe cat posibil circulatia cu el in afara lor fara un control dozimetric amanuntit si o decontaminare corespunzatoare.

Organizarea si desfasurarea lucrului

Efectuarea unei lucrari cu surse deschise se efectueaza in tavi metalice emailate sau de material plastic, de preferinta de marimea interiorului incintei de lucru, captusite cu hartie de filtru, in care se depun de la inceput materialele necesare pe timpul lucrului.

Este interzisa pipetarea solutiilor radioactive prin aspirare cu gura, in acest scop folosindu-se o seringa precum si manipularea surselor radioactive prin apucare directa cu mana chiar daca mana este protejata cu manusa de cauciuc, in acest scop utilizandu-se un tampon de hartie de filtru.

La parasirea incaperilor de lucru, personalul unitatii nucleare trebuie sa efectueze un control dozimetric amanuntit si sa depuna echipamentul de protectie.

Colectarea si depozitarea reziduurilor radioactive

Colectarea reziduurilor radioactive din incaperile de lucru trebuie realizata in recipienti speciali de laborator, constand dintr-o parte metalica fixa si o parte detasabila, din material plastic sau polietilena care se presteaza la o decontaminare usoara sau se arunca odata cu continutul. Capacul recipientului este actionat mecanic si se deschide in plan orizontal pentru a se evita contaminarea mediului ambiant prin antrenarea si raspandirea eventualelor pulberi radioactive ca urmare a efectului de suctiune.

Pastrarea reziduurilor radioactive se realizeaza in recipiente situate in afara incaperilor de lucru, intr-o incapere speciala sau pe o platforma adecvata ferita de vant si precipitatii atmosferice.

Evacuarea reziduurilor radioactive

Reziduurile radioactive provenite de la izotopi cu timp de injumatatire scurt ( ore – luni ) dupa un timp suficient de depozitare ( peste 20 – 30 perioade de injumatatire socotite pentru izotopul cu perioada cea mai lunga dintre izotopii depozitati si incepand de la ultima depozitare de reziduuri in recipientul de pastrare ) se pot elimina ca reziduuri menajere, dar nu inainte de un control dozimetric.

- Amenajarea interioara a unităţilor nucleare care utilizează surse deschise

Elemente constructive ale zonei calde. Materialele de construcţie in prezenta cărora se lucrează cu surse radioactive deschise, rǎman de cele mai multe ori contaminate radioactiv, ca rezultat al fixării acestor substanţe pe suprafaţa lor. De aceea, materialele de construcţie trebuie sa se aprecieze si din punctul de vedere al receptivităţii suprafeţelor lor fata de contaminanţii radioactivi precum si al posibilităţilor de decontaminare.

In acest sens, sunt indicate materialele care prezintă o suprafaţa netede, cu o porozitate minima; aceste materiale oferă o posibilitate de pătrundere mica si o adsorbţie redusa. In afara de aspectul fizic, interesează si structura chimica a materialului, deoarece materialele nedisociabile in ioni, oferă un schimb minim de ioni si in consecinţa, pot fi utilizate in construcţii interioare.

Pe de alta parte, se cere ca aceste materiale sa fie rezistente la acţiunea chimica a agenţilor corosivi: acizi, baze, solvenţi chimici; sa prezinte stabilitate termica si rezistenta la uzura si soc. Îndeplinirea acestor condiţii este necesara, dar un material ideal nu exista. Materialele curent utilizate îndeplinesc numai câteva dintre condiţiile cerute.

De altfel, orice material nou utilizat pentru amenajări interioare trebuie sa fie testat, determinându-se factorii ID „indexul de decontaminare” si SI „spill index” care reprezintă:

ID=logactivitateadepesuprafatainaintededecontaminareactivitateadepesuprafataramasadupadecontaminare

SI=−logactivitateadupadecontaminareactivitateatotalaaplicata

In tabelul 1 se dau indicii ID si SI recomandaţi

| Nivelul de activitate al laboratorului | ### SI | ### ID |
| --- | --- | --- |
| 1 μCi | 3 | 2 |
| 1 μCi – 1 mCi (frecventa mica a emisiilor) | 5-6 | 3-4 |
| 1 μCi – 1 mCi (frecventa mare) | 7-8 | 5-6 |
| 1- 100 mCi (frecventa mica) | 7-8 | 5-6 |
| 1- 100 mCi (frecventa mare) | 9-10 | 7-8 |
| 100 mCi – 1 Ci (frecventa mica) | 9-10 | 7-8 |
| 100 mCi – 1 Ci (frecventa mare) | 11-12 | 9-10 |

Pardoselile. La amenajarea unităţilor nucleare este necesar ca, in afara materialului însuşi, realizarea obiectelor sa corespunda integral necesitaţilor de decontaminare. In acest scop, pardoselile încăperilor „active” trebuie sa aibă o suprafaţa neteda, fără crăpături, adâncituri sau făgaşe in care s-ar putea acumula substanţele radioactive, sa se poată spăla cu uşurinţa, decontamina sau înlocui, după caz. Pardoseala trebuie astfel construita încât sa se suprime marginile, suprafeţele si unghiurile inutile, propice acumulării de praf, ca si toate accesoriile care ar deranja lucrările de decontaminare.

Dintre cele mai utilizate materiale pentru unităţile de categoria a III-a si a IV-a se remarca in special masele plastice neporoase, care sunt rezistente la agenţii chimici si la solvenţii organici. Acestea se utilizează sub forma de covoare, in faşii mari a căror îmbinări se sudează. De asemenea, se poate crea o bariera suplimentara contra infiltrării contaminărilor lichide, prin lipirea pe pardoseala de-a lungul rosturilor covoarelor a unor faşii din PVC de 0,5-1 mm grosime si 150-200 mm lăţime.

Un material de pardoseala oarecum convenabil este linoleumul. El este puţin poros, dar acest dezavantaj se poate înlătura prin acoperirea cu un strat de ceara dura si apoi cu un strat de ceara solubila in solvenţi, care in caz de contaminare sa poată fi desprinsa si înlăturata. In cazul in care contaminarea pătrunde mai adânc, se poate scoate porţiunea contaminata si înlocui cu uşurinţa. Acest material are un mare neajuns: cu timpul el se întinde sau se contracta provocând fisuri. In afara de aceasta, linoleumul se deteriorează sub acţiunea sarcinilor concentrate (ecrane de protecţie, containere, etc.). pentru a evita fisurarea linoleumului este indicat sa se aplice pe o duşumea solida, fără crăpǎturi, din lemn sau ciment. In unele cazuri, se utilizează ca material pentru acoperirea pardoselilor, cauciucul, sub forma de rogojini. Materialul fiind foarte poros, poate absorbi lichidele radioactive, in care caz porţiunea respectiva trebuie înlocuita. Aceasta soluţie este buna insa neeconomica.

Pentru unităţile de categoria I se utilizează câteodată plăcile ceramice sau pardoselile din mozaic, sau ciment sclivisit. Deşi activităţile utilizate sunt mici, cu toate acestea pot avea loc contaminări persistente. De aceea se obişnuieşte ca aceste suprafeţe poroase sa se acopere cu diverse lacuri (clor-cauciuc, plexit, etc.). aceste lacuri insa nu au viata lunga, deoarece nu rezista la uzura si nu sunt suficient de stabile la acţiunea agenţilor chimici. Sunt total neindicate pardoselile din placi de marmura (sunt atacate de acizi), din lemn (parchet, duşumele etc.) si in general cele din material absorbant si cu porozitate.

Pereţii. In scopul evitării unei contaminări persistente, suprafaţa lor trebuie sa fie neteda, continua si uşor lavabila. Pentru a se evita depozitarea prafului  si a substanţelor contaminate este necesar sa se elimine toate crăpăturile si sa se acopere toate orificiile conductelor diverselor instalaţii. Pentru realizarea unei suprafeţe netede si neporoase, care sa permită o decontaminare buna pereţii se vopsesc cu lacuri sau cu vopsele antiacide, in culori deschise. Se mai pot utiliza, in afara de vopsele, lacuri exfoliabile, care in caz de contaminare se pot detaşa si înlocui cu uşurinţa.

Uşi si ferestre. Uşile si ferestrele unităţilor nucleare trebuie sa se încadreze in limitele impuse de gradul de amenajare al unităţii respective. Astfel, pentru unităţile de categoria I si a II-a se pot utiliza uşi si ferestre din lemn, vopsite cu ulei sau lacuri exfoliabile. Pentru unităţile de categorii superioare, si mai cu seama pentru cele de categoria a IV-a , acest lucru nu este suficient. Deoarece posibilitatea de decontaminare creste mult, este de preferat in acest caz ca uşile sa fie metalice sau din materiale plastice.

In afara de aceasta, se recomanda ca uşile sa fie batante pentru a se putea deschide cu piciorul in cazul contaminării mâinilor personalului care circula pe uşi. Acest sistem are neajunsul ca la deschiderea uşii poate provoca lovirea unei persoane care ar veni  din sens contrar. Dezavantajul poate fi înlăturat prin montarea unui vizor in uşa.

Se mai folosesc câteodată uşi glisante care intra in perete la apăsarea unei clape sau buton. In ceea ce priveşte uşile laboratoarelor de mare activitate, ale depozitelor cat si  uşile folosite in caz de accidente, ele trebuie astfel construite, încât sa se deschidă dinăuntru in afara. Ecranarea suplimentara a uşilor nu este necesara cu excepţia celor de la depozit.

In cazul in care se lucrează cu pulberi foarte fine sau cu substanţe radioactive volatile, uşile si ferestrele se construiesc etanşe si se închid ermetic (nu se folosesc uşile batante). Aceleaşi condiţii trebuie sa le îndeplinească si ghişeele pentru circulaţia probelor. Când exista pericolul contaminării atmosferei laboratorului, aceste ghişee trebuie sa funcţioneze ca o ecluza si deci trebuie sa fie duble si construite ca atare.

O atenţie deosebita trebuie acordata circulaţiei personalului unităţilor nucleare, mai ales la categoriile superioare, când acestea nu sunt amplasate in clădiri izolate.

Intersectarea personalului care transporta surse radioactive cu personalul altor servicii este contraindicata. De aceea este necesar sa se creeze o intrare separata, amplasata la capătul „rece” al unităţii. In afara de accesul normal (prin ecluza), pentru zona calda se asigura si o ieşire suplimentara (normal necirculata si sigilata), pentru evacuarea personalului in caz de avarii, accidente, incendii. Aceasta ieşire va putea fi utilizata si pentru introducerea directa din exterior a unor echipamente grele sau voluminoase, in zona calda. Sistemul de închidere al  acestei uşi de avarii trebuie astfel realizat, încât ieşirea sa devină posibila fără utilizarea unei chei, numai prin ruperea sigiliului si deblocarea închizătorului.

Iluminatul. Pentru lucrările cu izotopi radioactivi este necesara o iluminare de mare intensitate, in scopul uşurării tehnicii de manipulare a surselor. O iluminare insuficienta poate provoca atât iradierea operatorului cat si contaminarea spaţiului in care se executa lucrările. Este indicat ca in camerele active sa se folosească iluminatul fluorescent. Nu se recomanda acest sistem de iluminare in camerele de masuri, deoarece lămpile fluorescente defecte produc impulsuri care vor fi înregistrate de instalaţiile de numărare, daca nu se utilizează filtre electrice potrivite. Iluminatul artificial trebuie sa asigure 300 lx in zona rece si 500 lx in zona calda.

Ventilaţia mecanica. Toate încăperile care constituie zona calda trebuie sa fie prevăzute cu instalaţii de ventilaţie mecanica, pentru intro-ducerea aerului proaspăt si evacuarea celui viciat. Ventilaţia poate fi locala, când deserveşte numai boxele si nişele sau generala când deserveşte toata zona calda. Aerajul general trebuie astfel conceput, încât curenţii de are sa fie îndepărtaţi in direcţia in care creste radioactivitatea, adică de încăperile sau zonele inactive spre încăperile sau zonele active.

Aerajul trebuie astfel conceput încât sa împiedice contaminarea încăperilor, ca urmare a unei circulaţii necorespunzătoare a aerului din nisa.(Fig. 1)

Pentru a împiedica răspândirea contaminării din nisa si din zona activa in zona inactiva trebuie ca evacuarea aerului sa se facă prin nisa (verificarea circulaţiei curenţilor de are se poate face cu fum si aceasta trebuie sa se facă înainte de darea in folosinţa a laboratorului).

In încăperi, schimbul de aer se stabileşte in funcţie de categoria unităţii nucleare. Astfel pentru categoria I a sunt necesare trei schimburi de aer pe ora, pentru categoria a II-a cinci, pentru categoria a III-a zece schimburi pe ora, iar pentru a IV-a peste zece schimburi pe ora.

O atenţie deosebita trebuie data problemei evacuării aerului când se lucrează cu pulberi, cu lichide radioactive volatile sau cu gaze radioactive. Evacuarea aerului in aceste cazuri trebuie sa se facă astfel încât sase împiedice pătrunderea lui înapoi in clădire sau in clădirile învecinate. Daca pe o raza de 50 m mai exista si o alta clădire evacuarea aerului trebuie sa se facă printr-un cos cu 3-4 m mai mare decât a acoperişurilor învecinate. Amplasarea gurii de evacuare trebuie sa se facă ţinând seama de direcţia predominanta a vânturilor. Daca se lucrează cu pulberi sau gaze radioactive trebuie sa se prevadă filtre speciale pentru reţinerea acestora.

FIG. 1 Aerajul trebuie astfel conceput încât sa împiedice dispersarea gazelor sau aerosolilor radioactivi in laborator

ZONA RECE

ZONA                          ZONA

INTERMEDIARA            CALDA

ZONA FIERBINTE

FLUAJ DE AER GRESIT

PRIOECTAT

ZONA FIERBINTE

ZONA                                           ZONA

INTERMEDIARA                           CALDA

ZONA RECE

FLUAJ DE AER CORECT PROIECTAT

MONTAJ GRESIT                  MONTAJ CORECT

FIG.2 Amplasarea gurii de refulare a aerului contaminat

Depozitul de surse radioactive. Factorii principali care decid amplasarea si mărimea depozitului sunt: specificul unităţii nucleare si frecvenţa lucrărilor. De obicei pentru unităţile nucleare de grad I si II nu este necesar un spaţiu mare pentru depozitare. In asemenea cazuri, depozitul se amenajează chiar in interiorul camerei active intr-un safe, dulap metalic ecranat cu folii de plumb sau dulap in perete. In lipsa acestora, depozitul se poate amenaja intr-o celula betonata, amplasata fie in încăperea de lucru cu surse deschise in  apropierea nisei, fie in imediata vecinătate.

Încăperea in care se vor depozita sursele trebuie astfel conceputa încât sa ofere o ecranare sigura a radiaţiilor. In calculul protecţiei, se considera activitatea surselor, fără ţine seama de ecranarea realizata de containerul in care sunt depozitate.

In unele cazuri se obişnuieşte sa se instaleze nise pentru prima diluţie chiar in interiorul depozitului. Avantajul acestui procedeu consta in reducerea la minimum a circulaţiei surselor si deci micşorarea iradierii si a posibilităţilor de contaminare.

## Zona intermediara. Intre zona calda si zona rece a unitatilor nucleare, este necesara existenta unei anumite zone neutre concepute ca un spaţiu de trecere intre cele doua zone. Acest spaţiu, numit ecluza sau zona intermediara, trebuie sa cuprindă:

- Vestibulul, in care se afla dulapuri ce conţin echipamentul de protecţie precum si dulapurile in care se păstrează îmbrăcămintea personalului. Tot aici trebuie sa se găsească o instalaţie da măsurare a contaminării personalului;

- Zona de decontaminare, care trebuie sa cuprindă un număr suficient de duşuri si spălătoare pentru personalul unităţii nucleare. Adeseori separarea dintre vestibul si zona de decontaminare, este constituita dintr-o bariera înalta de 30-40 cm, in corpul căreia sunt amplasate dulapuri mici pantofii de laborator.

- Instalaţii sanitare, care trebuie sa fie calculate după numărul maxim de persoane care le folosesc.

Camera de măsurători. In aceasta camera sunt dispuse aparatele necesare măsurării activităţii substanţelor radioactive utilizate. Deoarece cele mai mici contaminări pot provoca erori ale măsurătorilor, este necesar ca sursele radioactive sa nu se introducă decât sub forma de probe pentru măsurări. Pentru ca circulaţia acestor probe sa fie minima, trecerea se face printr-un ghişeu practicat in peretele care desparte camera calda de camera de măsurări.